





HORIBA光泽度仪IG-331技术参数：
光学系统：入射角60°/受光角60°
测量范围：0～100.0(解析度0.1)
再现性：±5％F.S.，±1  digit以内
显示范围：0～199.9
受测面积：12×16mm椭圆型
光源：LED，波长880nm
受光器：SPD，高精度矽光感应器
光源寿命：半永久性
校正方式：自动校正，附校正标准片
电源：9V(S-006p)干电池一只
使用温度范围：0～40℃
外形尺寸mm：78＊189＊58(W＊H＊D)；重量400公克(含电池)
其他功能：低电力警报、按键确认音、自动/手动关机、超范围警报
	功能特点：
1.60°测定角
2.精确度±0.5％F.S.，解析度0.1
3.平均值演算功能
4.99组数值记忆
5.自动关机、自动校正功能


HORIBA光泽度仪IG-331特征：
测定角可在60°/20°进行切换。提高工作效率的分离型。
测定部从主体显示部分离，因此不管在何种场所，均可提供高的工作效率和安全性。
只要操作一次便可进行校正。
只要按下主体部的校正键，可自动按顺序执行校正。
测定角可在60°/20°之间进行切换。
测定角可在60°/20°之间进行切换，测定角60°的使用最为广泛，测定角20°最适合在用60°测定时测得光泽度超过70的表面的测定。也可测定光泽度高的对象物。
HORIBA光泽度仪IG-331技术参数：
	光学系统
	60°测定：入射角60°−检测角60°
20°测定：入射角20°−检测角20°

	测定面积　
	60°测定：3×6mm的椭圆
20°测定：3×4mm的椭圆

	光源
	LED(波长890nm)

	光源寿命
	半永久

	检测器
	SPD(硅光电二极管)

	测定范围
	0?100

	显示范围
	0?199(分解度1)

	重复性
	±5％F.S. ±1位以内

	电源
	单3形干电池(R6P)×4根

	可连续使用时间
	50小时以上

	使用温度范围
	10?40℃

	尺寸
	主体：140(W)×75(H)×34(D)mm
光学系：88(W)×30(H)×45(D)mm

	质量
	约350g(电池内置时)

	附加功能
	自动校正
自动关机
显示保持
超出范围显示
电池残余量显示


注: IG-331的20°测定在用60°测定时测得光泽度在70以上的对象物时使用。
备件
保护盖(带校正用标准板)
